I.

인터넷 기반의 데이타 전송을 적용한 의료 정보 측정 시스템 개발

Development of The Medical Information Measurement System Applied to Data Transmission over the Internet

B.W. Lee*, H.S. Shin*, S.P. Lee*, C.K. Lee*, M.H. Lee, Ph.D.*

* Dept. of Electrical & Electronic, Yonsei University School of Engineering, Seoul 120-749, bmeys@yonsei.ac.kr

Abstract: In terms of the research trend of the e-Health System, it is on the development of the ECG(electrocardiogram) Measurement System measuring the ECG(electrocardiogram) signal and the system for providing the measured ECG(electrocardiogram) over the Internet for using tele-treatment. This study has designed the Pulse-Wave Measurement System which is able to measure the pulse wave signal in much use of oriental medical science on the basis of a research trend of e-Health System and the pulse wave signal measured by the developed system is transmitted to a computer over the Internet. And it has finally shown that the pulse wave signal measured by the sender is appeared to the receiver through the Internet. With using the developed Pulse-Wave Measurement System, it is attempted that 20 people were experimented for measuring the pulse wave and analyzing the FFT(fast fourier transform) to prove the pulse wave. And it is implemented to transmit the pulse wave signal by means of the Internet on a computer.

Keyword: pulse-wave measurement system, data transmission, Internet, e-Health

배 경

최근 연구되고 있는 e-Health 시스템의 개발 동향을 살펴보면, 원거리 진료에 이용하기 위한 생체 데이타 중 ECG(electrocardiogram)라 불리우는 심전도 신호를 측정하는 시스템을 개발 및 측정된 신호를 인터넷을 통하여 전송하여 진료에 필요한 정보를 제공하는 시스템을 개발 중에 있다. 이에 본 논문에서는  이와 같은 e-Health 시스템 연구동향을 토대로 동양 의학에서 많이 사용되는 맥파 신호를 측정할 수 있는 맥파 측정 시스템을 개발하고, 개발한 시스템을 통해 측정된 맥파 신호를 인터넷을 이용한 데이타 전송을 한 후, 송신 측에서의 측정된 맥파 신호를 수신 측에서의 디스플레이에 관한 구현을 함으로써 e-Health 시스템을 개발하는데 그 목적이 있다.

II. 방 법

본 연구에서는 인터넷 기반의 데이타 전송을 적용한 의료 정보 시스템 개발을 목표로 맥파 신호를 사용한 인터넷 기반의 맥파 측정 시스템을 개발하였다.

인터넷 기반의 맥파 측정 시스템은 맥파 측정단계와 맥파 신호 전송단계로 구성된다. 맥파 측정 단계는 1) 센서를 통해 손목으로부터 맥파를 측정한 후, 2) 컴퓨터와의 인터페이스를 위해 A/D변환을 하여 RS232 시리얼 통신을 한다.

맥파 신호 전송단계는 1) 맥파 측정 시스템으로부터 측정된 맥파 신호를 RS232 시리얼 통신을 하여  LabVIEW Tool을 이용해 컴퓨터에 디스플레이 한 후, 2) 맥파 신호가 디스플레이 된 컴퓨터로부터 다른 컴퓨터로 인터넷을 통한 데이타 전송 및 디스플레이를 하게 한다.

III. 결 과

개발한 맥파 측정 시스템을 이용하여 20명의 피실험자를 대상으로 맥파 측정을 하고 맥파 입증을 위한 FFT(fast fourier transform)분석을 실시한 후, 인터넷을 이용하여 근·원거리 컴퓨터에서의 디스플레이를 함으로써 측정한 맥파 신호의 전송 실험을 하여 보았다. 그 결과, 20명의 맥파 신호가 모두 20 Hz안에 존재함으로서 맥파 신호가 입증되었고, 인터넷을 이용한 근·원거리 컴퓨터에서의 디스플레이 됨을 확인하였다.

IV. 결 론

e-Health 시스템의 하나인 인터넷을 이용한 맥파 신호 전송을 적용한 맥파 측정 시스템을 구축하여 근·원거리 지역에서도 건강관리가 가능하도록 설계되었다. 본 시스템은 환자와 의사, 의사와 병원 간의 정보를 전송할 수 있을 것이다. 따라서 맥파 신호의 측정 및 근·원거리 통신 시스템 구현은 한의학 관련 임상의학자들에게 환자 진단에 있어서의 편의성을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

1. Ma Zhongming, Ng Nai Fatt, "MEDICAL SIGNAL TRANSMISSION AND ANALYSIS BASED ON INTERNET", Proc of the 4th Annual IEEE Conf on Information Technology Applications in Biomedicine, 2003.

2. 이종진, 정민석, 황성하, 이종현, 이선규, □공압 방식에 의한 다지점 요골 맥파 검출 장치□, 한국정밀공학회 2001년도 춘계학술대회논문집, 2001.